Załącznik nr 2 do SIWZ

do postępowania ZP/02/20/PN

Specyfikacja techniczna aparatu OCT

| OCT |  | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Producent | podać |  |
| Model/Typ | podać |  |
| Kraj pochodzenia | podać |  |
| Rok produkcji | podać |  |

| Lp. | Parametry wymagane aparatu - zestawu | Parametr wymagany | Parametr oferowany przez Wykonawcę (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy, nie używany, rok produkcji 2020 | TAK |  |
| 2. | Tomograf z przystawką do badania przedniego odcinka oka | TAK |  |
| 3. | Stolik elektromechaniczny pod tomograf i komputer sterujący tomografem | TAK |  |
| 4. | Zestaw wyposażony w zewnętrzny komputer klasy PC, zewnętrzny monitor LCD min. 21” oraz kolorową drukarkę laserową | TAK |  |
| 5. | Zestaw umożliwiający pomiary za pomocą technologii spektralnej | TAK |  |
| 6. | Częstotliwość skanowania min. 70 000 A-skanów/sek. | TAK |  |
| 7. | Optyczna rozdzielczość osiowa tomografu: nie gorsza niż 5 µm | TAK |  |
| 8. | Optyczna rozdzielczość poprzeczna tomografu: nie gorsza niż 15μm | TAK |  |
| 9. | Maksymalna głębokość skanowania:co najmniej 3mm | TAK |  |
| 10. | Maksymalna szerokość skanowania – B-skan: co najmniej 12 mm | TAK |  |
| 11. | Możliwość regulacji szerokości B-skanu w zakresie min. od 2 do 12mm | TAK |  |
| 12. | Minimalna średnica źrenicy badanego pacjenta: nie większa niż 2.5mm | TAK |  |
| 13. | Funkcja automatycznej kompensacji wady wzroku badanego pacjenta | TAK |  |
| 14. | Zakres automatycznej kompensacji wady wzroku badanego pacjenta: min. od -15D do +20D | TAK |  |
| 15. | Obraz dna oka realizowany przez kamerę CCD lub skaningowy oftalmoskop laserowy SLO lub fundus kamerę | TAK |  |
| 16. | Funkcja automatycznego śledzenia i kompensacji ruchów gałki ocznej w trakcie skanowania | TAK |  |
| 17. | Zakres ilości uśrednianych B-Scanów: min. od 1 do 250 | TAK |  |
| 18. | Funkcja powtórzenia w tym samym miejscu skanów wykonanych w trakcie kolejnych wizyt | TAK |  |
| 19. | Funkcja porównania skanów wykonanych w tym samym miejscu w trakcie kolejnych wizyt | TAK |  |
| 20. | Możliwość szybkiej zmiany położenia i kąta pojedynczego skanu oraz położenia obszaru skanowania zespołu skanów widocznych w oknie podglądu dna oka za pomocą klawiatury lub myszki komputerowej | TAK |  |
| 21. | Możliwość szybkiej zmiany położenia wewnętrznego punktu fiksacyjnego za pomocą klawiatury lub myszki komputerowej lub ekranu dotykowego | TAK |  |
| 22. | Tworzenie grup (ze względu na rozpoznanie, lekarza prowadzącego itp.) w bazie danych pacjentów | TAK |  |
| 23. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 24. | Analiza przekrojów siatkówki | TAK |  |
| 25. | Analiza i raport progresji (zmian w czasie) – podać ilość porównywanych badań – min. 6 badań | TAK |  |
| 26. | Analiza i raport asymetrii oczu dla grubości siatkówki | TAK |  |
| 27. | Możliwość wizualizacji siatkówki w systemie 3D o obszarze: min 12mm x 9mm przy rozdzielczości nie gorszej niż 37μm | TAK |  |
| 28. | Ilość B-Skanów na skan 3D siatkówki: min. 320 | TAK |  |
| 29. | Obrazowanie siatkówki typu En Face ze zdefiniowanym podziałem na min. 5 warstw | TAK |  |
| 30. | Możliwość pomiaru objętości dowolnego obszaru siatkówki i pomiaru objętości siatkówki o grubości większej od zadanej wraz z analizą zmian w czasie | TAK |  |
| 31. | Mapy deformacji warstwy barwnikowej RPE z automatycznym podaniem wartości odchyleń od referencyjnego kształtu RPE | TAK |  |
| 32. | Możliwość obrazowania i pomiaru grubości naczyniówki | TAK |  |
| 33. | Analiza grubości Warstwy Włókien Nerwowych (RNFL) i tarczy nerwu wzrokowego | TAK |  |
| 34. | Analiza i raport asymetrii oczu dla grubości Warstwy Włókien Nerwowych (RNFL) z podziałem na co najmniej 8 równych sektorów i odniesieniem do bazy normatywnej | TAK |  |
| 35. | Analiza grubości Zespołu Komórek Zwojowych (GCC) | TAK |  |
| 36. | Pomiar parametrów tarczy: powierzchnie DISC, CUP i RIM oraz współczynniki C/D, C/D poziomo i C/D pionowo | TAK |  |
| 37. | Możliwość automatycznego lub manualnego obrysowywania tarczy nerwu | TAK |  |
| 38. | Analiza i raport progresji oraz trendu (zmian w czasie) dla badań jaskrowych | TAK |  |
| 39. | Pachymetria bezkontaktowa z automatycznym wyznaczaniem mapy grubości rogówki o średnicy min. 9mm i najcieńszego miejsca rogówki | TAK |  |
| 40. | Możliwość obrazowania i pomiaru kąta przesączania | TAK |  |
| 41. | Możliwość obrazowania i pomiaru menisku łzowego | TAK |  |
| 42. | Analiza stożka rogówki | TAK |  |
| 43. | Możliwość wizualizacji rogówki w systemie 3D | TAK |  |
| 44. | Funkcja angiografii OCTA - nieinwazyjnego obrazowania i pomiaru mikrokrążenia siatkówki oraz tarczy nerwu wzrokowego | TAK |  |
| 45. | Wykorzystanie metody SSADA do obrazowania i pomiaru mikrokrążenia krwi w naczyniach | TAK |  |
| 46. | Obrazowanie angiografii OCTA o szerokości min. 10 mm | TAK |  |
| 47. | Rozdzielczość angiografii OCTA nie gorsza niż 10 μm | TAK |  |
| 48. | Obrazowanie angiografii OCTA wysokiej rozdzielczości min. 400x400 B-Skanów | TAK |  |
| 49. | Automatyczna segmentacja warstw krążenia na min 4 warstwy | TAK |  |
| 50. | Moduł automatycznej analizy i pomiaru: obszarów non- low i flow oraz gęstości naczyń | TAK |  |
| 51. | Obszar automatycznej analizy i pomiaru OCTA min. 6x6 mm | TAK |  |
| 52. | Możliwość pomiaru wielkości błony CNV na poziomie siatkówki zewnętrznej oraz choriokapilar | TAK |  |
| 53. | Automatyczny pomiar gęstości RPC i struktury nerwu wzrokowego | TAK |  |
| 54. | Automatyczny pomiar strefy FAZ | TAK |  |
| 55. | Analiza i raport progresji oraz trendu (zmian w czasie) strefy FAZ | TAK |  |
| 56. | Analiza i raport progresji oraz trendu (zmian w czasie) gęstości naczyń dla min. 2 warstw | TAK |  |
|  | Gwarancja |  |  |
| 57. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| 58. | Podjęcie czynności serwisowych, naprawczych aparatu: nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii | TAK |  |
| 59. | Usunięcie awarii: w ciągu 48 godzin od przystąpienia do czynności serwisowych, naprawczych | TAK |  |
| 60. | W razie naprawy aparatu przedłużającej się powyżej 48 godzin zapewnienie Zamawiającemu aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż wymagane | TAK |  |
| 61. | W przypadku 3 napraw tego samego podzespołu aparatu w okresie gwarancji wymiana aparatu na nowy | TAK |  |
| 62. | 2 przeglądy w 12. i 24. miesiącu użytkowania – w cenie oferty | TAK |  |
| 63. | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparaturę do użytkowania na terenie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa, takie jak: atesty, certyfikaty CE, deklaracje zgodności - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.) | TAK dołączyć |  |

................................................................................................................

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

potwierdzający parametry