Załącznik nr 3 do SIWZ

do postępowania ZP/02/20/PN

Specyfikacja techniczna lasera okulistycznego

| Laser okulistyczny |  | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Producent | podać |  |
| Model/Typ | podać |  |
| Kraj pochodzenia | podać |  |
| Rok produkcji | podać |  |

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Parametr oferowany przez Wykonawcę (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy, nie używany - wymagany rok produkcji: 2020 | TAK |  |
| 2. | Aparat z generatorem roboczym typu Nd: Yag o pracy impulsowej (tryb pracy typu Q-switch) | TAK |  |
| 3. | Stolik aparatu sterowany elektrycznie z podnoszonym blatem umożliwiający pracę z osobą niepełnosprawną na wózku inwalidzkim | TAK |  |
| 4. | Laser okulistyczny chłodzony przez konwekcję powietrzem | TAK |  |
| 5. | Długość fali promieniowania 1064 nm | TAK |  |
| 6. | Wielkość plamki lasera nieprzekraczająca 10 µm | TAK |  |
| 7. | Energia wiązki w trybie pojedynczym regulowana w sposób krokowy min. w 30 krokach w zakresie 0,5-10mJ | TAK |  |
| 8. | Czas trwania pulsu 4 ns | TAK |  |
| 9. | Częstotliwość powtarzania pojedynczego impulsu min. 3 Hz | TAK |  |
| 10. | Możliwość pracy w trybie pulsów pojedynczych, podwójnych lub potrójnych | TAK |  |
| 11. | Możliwość przesunięcia ogniska lasera roboczego w stosunku do ogniska wiązki celującej lasera diodowego o 0, 150 µm, 300 µm (posterior) i – 150 µm (anterior) | TAK |  |
| 12. | Kąt zbieżności wiązki 16 stopni | TAK |  |
| 13. | Laserowa wiązka celująca o długości fali 650 nm | TAK |  |
| 14. | Podwójna wiązka celująca | TAK |  |
| 15. | Laser zintegrowany z lampą szczelinową | TAK |  |
| 16. | Źródło światła lampy szczelinowej: światło białe LED | TAK |  |
| 17. | Minimum trzy powiększenia lampy szczelinowej: 10x, 16x, 25x | TAK |  |
| 18. | Wyzwalanie impulsu z wbudowanego przycisku w dżojstiku | TAK |  |
| 19. | Możliwość wyzwalania impulsu z opcjonalnego przełącznika nożnego | TAK |  |
| 20. | Dodatkowy pulpit sterowniczy lasera mocowany na blacie stolika | TAK |  |
| 21. | Możliwość szybkiej zmiany energii | TAK |  |
| 22. | Możliwość rozbudowy lasera o adapter z laserem umożliwiającym wykonywanie zabiegów SLT (Selektywna Laserowa Trabekuloplastyka) | TAK |  |
| 23. | Soczewka do irydotomii ikapsulotomii | TAK |  |
|  | Gwarancja |  |  |
| 24. | Gwarancja min. 24 miesiące | Podać (w miesiącach) |  |
| 25. | Podjęcie czynności serwisowych, naprawczych aparatu: nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii | TAK |  |
| 26. | Usunięcie awarii: w ciągu 48 godzin od przystąpienia do czynności serwisowych, naprawczych | TAK |  |
| 27. | W razie naprawy aparatu przedłużającej się powyżej 48 godzin zapewnienie Zamawiającemu aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż wymagane | TAK |  |
| 28. | W wypadku 3 trzech napraw tego samego podzespołu aparatu w okresie gwarancji wymiana aparatu na nowy | TAK |  |
| 29. | 2 przeglądy w 12. i 24. miesiącu użytkowania – w cenie oferty | TAK |  |
| 30. | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparaturę i sprzęt do użytkowania na terenie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa, takie jak: atesty, certyfikaty CE, deklaracje zgodności - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.) | TAK dołączyć |  |

................................................................................................................

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

potwierdzający parametry