Załącznik nr 1 do SWZ

ZP/03/21/TP

Specyfikacja techniczna aparatu USG – 1 szt.

| Aparat USG |  | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Producent | podać |  |
| Model/Typ | podać |  |
| Kraj pochodzenia | podać |  |
| Rok produkcji | podać |  |

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Parametr oferowany przez Wykonawcę (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nie używany - wymagany rok produkcji: 2021. | TAK |  |
|  | Aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem, w najnowszej wersji oprogramowania i platformy sprzętowej wprowadzonej nie wcześniej niż w 2018 r. | TAK |  |
|  | Aparat posiadający funkcję umożliwiającą zabezpieczenia hasłem dostępu do danych pacjenta przez nieuprawnione osoby. Funkcja umożliwiająca logowanie się użytkowników za pomocą haseł, posiadająca możliwość nadawania im uprawnień. | TAK |  |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości min. 1 920 x 1 080 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu LED lub OLED o przekątnej ekranu min. 23”. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany wysokości i obrotu pulpitu operatora wraz z monitorem lewo-prawo min 30º, góra dół w zakresie min. 15 cm. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220-230 V. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony we wbudowane archiwum na dysku twardym HDD lub SSD o pojemności min. 400 GB. Możliwość zapisu min. 5 000 pacjentów w aparacie. | TAK |  |
|  | Archiwum aparatu posiadające możliwość szyfrowania dysku twardego, możliwość szyfrowanej komunikacji DICOM, możliwość eksportowania, szyfrowania i anonimizacji danych pacjentów. | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów i pętli w formacie danych, umożliwiającym m. in. późniejsze ponowne przetworzenie danych bez obecności pacjenta, wykonywanie pomiarów biometrycznych w takim samym zakresie jak podczas badania, regulacja obrazu 2D (wzmocnienie, powiększenie, mapy szarości, koloryzacja, wygładzenie obrazu, kontrast) i Dopplera kolorowego, postprocessing danych wolumetrycznych (przełączanie płaszczyzn X/Y/Z, zmiana bramki referencyjnej 3D, zmiana rodzaju renderingu, zmiana kierunku oświetlenia bryły renderowanej). | TAK |  |
|  | Wbudowana nagrywarka płyt DVD, pamięci USB zewnętrznych dysków twardych, nagrywająca na żywo podczas badania, sterowana przyciskiem z konsoli aparatu. | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie DICOM do komunikacji z systemami informatycznymi PACS-RIS. | TAK |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |
| - . | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej powyżej 300 000 kanałów przetwarzania. | TAK |  |
| - . | Dynamika systemu, powyżej 260 dB. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowic, min. 2,0 – 18,0 MHz. | TAK |  |
|  | B-mode. Odświeżanie obrazu w trybie B-mode min. 1 000 obrazów/sek. | TAK |  |
| - . | Tryb optymalizacji obrazu B z automatyczną korekcją ogólnego wzmocnienia i wzmocnienia strefowego tzw. TGC. | TAK |  |
| - . | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE min. 10 000 obrazów. | TAK |  |
| - . | Maksymalna głębokość penetracji aparatu min. 2,0 - 40,0 cm. | TAK |  |
| - . | Zoom dla obrazów ,,na żywo” i zatrzymanych, na obrazach z archiwum minimum 8 x bez straty jakości obrazu. | TAK |  |
| - . | Zoom tzw. wysokiej rozdzielczości umożliwiający zwiększenie częstotliwości odświeżania wybranego obszaru badania min. x 20. | TAK |  |
| - . | Praca aparatu w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z min. 10 kątami tworzącymi obraz 2D na wszystkich głowicach. Praca w trybie obrazowania trapezowego na głowicach liniowych, połączone z trybami color, doppler, power doppler, doppler pulsacyjny, obrazowaniem 3D. | TAK |  |
| - . | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy pracujące w połączeniu z trybem Color doppler, power doppler, obrazowaniem w trybie obrazowania wielokierunkowego, doppler pulsacyjny, z obrazowaniem 3D, na obrazach na żywo i z archiwum aparatu. | TAK |  |
| - 23. | Tryby pracy: - color doppler o maksymalnej mierzonej prędkości min. 4 m/s, - power doppler, rozszerzony tryb power dopplera o bardzo dużej czułości, - doppler pulsacyjny o maksymalnej mierzonej prędkości przy zerowym kącie korekcji w Dopplerze pulsacyjnym ≥7.0 m/s, regulacja wielkości bramki w zakresie min. 1-15 mm, - kolorowy doppler tkankowy na głowicach conwexowych, - triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym, - obrazowanie tzw. panoramiczne na wszystkich zaoferowanych głowicach. | TAK |  |
| Oprogramowanie i specjalistyczne pakiety kalkulacyjne |  |  |  |
|  | Oprogramowanie 3/4D w czasie rzeczywistym o prędkości obrazowania 40 obrazów 3D/s. Funkcja 3D/4D w czasie rzeczywistym z automatyczną detekcją płynu i korektą kształtu bramki skanującej na żywo, jak i na obrazach objętościowych zatrzymanych, zarchiwizowanych w aparacie. | TAK |  |
| - . | Tryb obrazowania przestrzennego 3/4D w czasie rzeczywistym umożliwiające szybkie wyświetlenie badanego organu w trybie renderowania poprzez poprowadzenie dowolnego kształtu linii skanującej na obrazie 2D. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie ginekologiczno-onkologiczne: - macica (długość, szerokość, wysokość), - objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych), - endometrium, - długość szyjki macicy, - pomiary pęcherzyków, - tętnice jajników: PS, ED, RI. Możliwość tworzenia, definiowania przez użytkownika nowych pomiarów. Wbudowany algorytm do pomiaru i wyliczania ryzyka zmian nowotworowych, guzów jajnika zgodnie z wytycznymi towarzystwa IOTA (algorytm IOTA LR2, simple rules,) | TAK |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie położnicze: Automatyczna detekcja, obrys i pomiar: - automatyczny pomiar przezierności fałdu karkowego NT, - automatyczny pomiar przezierności wewnątrzmózgowej IT, - automatyczny pomiar BPD, HC, AC, HL,FL z funkcją umożliwiającą ustawienie sekwencji automatycznie występujących po sobie. Graficzna prezentacja pomiarów biometrii na siatce centylowej oraz pomiarami Dopplera. Funkcja dostępna w raporcie z badania, jak i również na żywo podczas badania na ekranie USG. | TAK |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pakietami kalkulacyjnymi do badań: - jamy brzusznej, - małych narządów, - naczyniowych, - układu mięśniowo-szkieletowego, - pediatrycznych, - urologicznych, - kardiologicznych. | TAK |  |
| Głowice |  |  |  |
|  | Głowica endocavitarna typu 2D do badań ginekologicznych, położniczych, urologicznych. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości min. 4,0 - 9,0 MHz. (+/- 1 MHz). | TAK |  |
|  | Kąt obrazowania w trybie B powyżej 180º. | TAK |  |
| - . | Minimum 190 fizyczne elementy piezoelektryczne. | TAK |  |
|  | Max. głębokość penetracji powyżej 15 cm. | TAK |  |
|  | Głowica typu Convex 2D do badań jamy brzusznej, położniczych, urologicznych. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości min. 2,0 - 6,0 MHz. (+/- 1 MHz). | TAK |  |
|  | Minimum 190 fizyczne elementy piezoelektryczne. | TAK |  |
|  | Kąt obrazowania w trybie B powyżej 110º. | TAK |  |
|  | Głowica liniowa typu 2D do badań: małych narządów, naczyniowych, układu mięśniowo-szkieletowego. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości min. 7,0 - 12,0 MHz. (+/- 1 MHz). | TAK |  |
| - . | Minimum 190 fizyczne elementy piezoelektryczne. | TAK |  |
|  | Szerokość pola skanowania max. 40 mm. | TAK |  |
| - . | Głowica konweksowa wolumetryczna 3/4D do badań położniczych. | TAK |  |
|  | Częstotliwość pracy głowicy min. 2 - 8 MHz. | TAK |  |
|  | Kat obrazowania głowicy max. 90º. | TAK |  |
| - . | Ilość elementów min. 192. | TAK |  |
| Możliwość rozbudowy |  |  |  |
| - . | Możliwość rozbudowy o tryb obrazowania 3D z color doppler, color doppler rozszerzony, power doppler, power doppler rozszerzony, z obrazowaniem w trybie obrazowania wielokierunkowego w 3 płaszczyznach. | TAK |  |
| - 47. | Możliwość rozbudowy o zewnętrzną stację wyposażoną w oprogramowanie do archiwizacji i dokumentowania obrazów, tworzenia raportów diagnostycznych. Oprogramowanie umożliwiające wprowadzanie i zapisywanie gotowych formularzy dotyczących badań poszczególnych obszarów medycznych. Formularze te muszą zawierać możliwość wprowadzania elementów danych opisowych, wyników pomiarów, wyników badań, obrazów oraz wykresów. Stacja opisowa pracująca w systemie DICOM wyposażona w oprogramowanie do komunikacji z aparatem USG. System pozwalający na wymianę danych pomiędzy aparatem a stacją roboczą m.in. wykonane pomiary biometryczne w położnictwie, pomiary ginekologii, wykonane pomiary doppplerowskie, przesyłanie obrazów statycznych, pętli obrazowych. Zaawansowana stacja robocza umożliwiająca archiwizację i dokumentację badań i obrazów, tworzenie raportów, opisów, tworzenie raportów diagnostycznych z użyciem standardowej terminologii. Oprogramowanie umożliwiające ocenę ryzyka trysomii 13/18/21 według norm FMF. Oprogramowanie niewymagające dodatkowych opłat za użytkowanie licencji. Oprogramowanie posiadające możliwość obróbki obrazów wolumetrycznych 3D umożliwiający uzyskanie obrazowania tzw. tomograficznego, możliwość pomiarów wolumetrycznych rzeczywistych wymiarów i objętości z obrazów wolumetrycznych, możliwość automatycznej detekcji pęcherzyków jajnika i automatyczne dokonywanie pomiarów tj. objętości i wymiary. | TAK |  |
| Warunki gwarancji |  |  |  |
|  | Gwarancja – kryterium podlegające ocenie: 24 miesiące – 0 pkt od 25 do 36 miesięcy włącznie – 10 pkt od 37 miesięcy i więcej – 20 pkt | Podać (w miesiącach) |  |
| - . | Podjęcie czynności serwisowych, naprawczych aparatu: nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii. | TAK |  |
|  | Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest świadczyć serwis w okresie trwania gwarancji, przez który należy w szczególności rozumieć: - wykonywanie planowej technicznej obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (w tym z wymianą pakietów serwisowych bądź części zalecanych przez producenta), - wykonywanie modyfikacji ustawień, - wykonywanie ekspertyz stanu technicznego, - dojazd serwisu do siedziby Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Usunięcie awarii: w ciągu 48 godzin od przystąpienia do czynności serwisowych, naprawczych. | TAK |  |
|  | W razie naprawy aparatu przedłużającej się powyżej 48 godzin zapewnienie Zamawiającemu aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż wymagane. | TAK |  |
| - . | W wypadku 3 trzech napraw tego samego podzespołu aparatu w okresie gwarancji wymiana aparatu na nowy. | TAK |  |
| - . | 2 przeglądy w 12. i 24. miesiącu użytkowania – w cenie oferty. | TAK |  |
| - . | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparaturę i sprzęt do użytkowania na terenie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa, takie jak: atesty, certyfikaty CE, deklaracje zgodności - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565). | TAK dołączyć |  |

............................................…                                                       	.................................................................

data, miejscowość                                                                          podpis i pieczęć osoby upoważnionej                         								            do reprezentowania Wykonawcy