Załącznik nr 2 do SWZ

ZP/03/21/TP

Specyfikacja techniczna skanera naczyń krwionośnych – 1 szt.

| Skaner naczyń krwionośnych |  | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Producent | podać |  |
| Model/Typ | podać |  |
| Kraj pochodzenia | podać |  |
| Rok produkcji | podać |  |

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Parametr oferowany przez Wykonawcę (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy, nie używany - wymagany rok produkcji: 2021. | TAK |  |
| 2. | Przenośne urządzenie służące lokalizacji żył. | TAK |  |
| 3. | Urządzenie wykrywające żyły za pomocą światła podczerwonego, a następnie wyświetlające ten obraz na powierzchni skóry. | TAK |  |
| 4. | Bezkontaktowe urządzenie medyczne do iluminacji naczyniowej, | TAK |  |
| 5. | W skład urządzenia wchodzi minimum urządzenie do obrazowania oraz podstawa bądź dedykowany przewód do ładowania. | TAK |  |
| 6. | Urządzenie przystosowane do pracy ciągłej. | TAK |  |
| 7. | Projekcja obrazu na powierzchni skóry. | TAK |  |
| 8. | Rozdzielczość obrazu minimum 410880 pixeli. | TAK |  |
| 9. | Minimum 3 tryby wyświetlanej projekcji obrazu. | TAK |  |
| 10. | Minimum 3 rozmiary wyświetlanego obrazu. | TAK |  |
| 11. | Możliwość regulowania jasności wyświetlanego obrazu – minimum 3 poziomy jasności. | TAK |  |
| 12. | Długość fali światła podczerwonego minimum 800 nm | TAK |  |
| 13. | Tryb inversii obrazu. | TAK |  |
| 14. | Wbudowana bateria. | TAK |  |
| 15. | Czas pracy na baterii minimum 2 godziny. | TAK |  |
| 16. | Czas pełnego ładowania baterii max. 4 godziny. | TAK |  |
| 17. | Masa urządzenia max 600 g. | TAK |  |
| 18. | Wymiary (szer. 55 - 70mm x gł. 55 -70 mm x dł. 212 - 250 mm). | TAK |  |
| 19. | Statyw jezdny kompatybilny do urządzenia z regulowanym ramieniem. | TAK |  |
| 20. | Wyposażenie dodatkowe: niezbędne akcesoria, ładowarki. | TAK |  |
| Warunki gwarancji |  |  |  |
| 21. | Gwarancja – kryterium podlegające ocenie: 24 miesiące – 0 pkt od 25 do 36 miesięcy włącznie – 10 pkt od 37 miesięcy i więcej – 20 pkt | Podać (w miesiącach) |  |
| 22. | Podjęcie czynności serwisowych, naprawczych aparatu: nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii. | TAK |  |
| 23. | Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest świadczyć serwis w okresie trwania gwarancji, przez który należy w szczególności rozumieć: - wykonywanie planowej technicznej obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (w tym z wymianą pakietów serwisowych bądź części zalecanych przez producenta), - wykonywanie modyfikacji ustawień, - wykonywanie ekspertyz stanu technicznego, - dojazd serwisu do siedziby Zamawiającego. | TAK |  |
| 24. | Usunięcie awarii: w ciągu 48 godzin od przystąpienia do czynności serwisowych, naprawczych. | TAK |  |
| 25. | W razie naprawy aparatu przedłużającej się powyżej 48 godzin zapewnienie Zamawiającemu aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż wymagane. | TAK |  |
| 26. | W wypadku 3 trzech napraw tego samego podzespołu aparatu w okresie gwarancji wymiana aparatu na nowy. | TAK |  |
| 27. | 2 przeglądy w 12. i 24. miesiącu użytkowania – w cenie oferty. | TAK |  |
| 28. | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 29. | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparaturę i sprzęt do użytkowania na terenie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa, takie jak: atesty, certyfikaty CE, deklaracje zgodności - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565). | TAK dołączyć |  |

............................................…                                                       	.................................................................

data, miejscowość                                                                          podpis i pieczęć osoby upoważnionej                         									do reprezentowania Wykonawcy