Załącznik nr 4 do SWZ

ZP/05/21/TP

Specyfikacja techniczna spirometru

| Spirometr (1 sztuka) |  | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Producent | podać |  |
| Model/Typ | podać |  |
| Kraj pochodzenia | podać |  |
| Rok produkcji | podać |  |

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Parametr oferowany przez Wykonawcę (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, nie używany - wymagany rok produkcji: 2021 | TAK |  |
| 2 | Ekran o wysokiej rozdzielczości wyświetla w czasie rzeczywistym pętle przepływu/objętości oraz szczegółowe macierze pomiarowe | TAK |  |
| 3 | Zakres mierzonego przepływu 0 – 14 l/s | TAK |  |
| 4 | Zakres mierzonej objętości 0 – 11 l | TAK |  |
| 5 | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
| 6 | Możliwość podłączenia do komputera Pc | TAK |  |
| 7 | Dane można wydrukować w ciągu kilku sekund lub przesłać do komputera | TAK |  |
| 8 | Papier do drukarki o wymiarach 90x90x400 | Podać |  |
| 9 | Zintegrowany program do porównania wstępnego i końcowego, skurczu oskrzeli i monitorowania testów prowokacyjnych | TAK |  |
| 10 | Pomiar: FVC, SVC, MVV, MV, FEV1, FEF, FEF25-75%, FEF75-85%, PEF, FEF 25%, FEF 50%, FEF 75% badania przed i po podaniu leku z możliwością wyboru tabeli wartości prawidłowych | TAK |  |
| 11 | Wbudowany zasilacz lub praca przy zasilaniu akumulatorowym | TAK |  |
| 12 | Pojemność baterii: min 5 godzin normalnego użytkowania | TAK |  |
| 13 | Waga max 3 kg | TAK |  |
| 14 | Wymiary max: 290x210x69mm | Podać |  |
| 15 | Sonda z nakładanymi ustnikami | TAK |  |
| Warunki gwarancji |  |  |  |
| 16 | Gwarancja – kryterium podlegające ocenie: 24 miesiące – 0 pkt od 25 do 36 miesięcy włącznie – 10 pkt od 37 miesięcy i więcej – 20 pkt | Podać (w miesiącach) |  |
| 17 | Podjęcie czynności serwisowych, naprawczych aparatu: nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii. | TAK |  |
| 18 | Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest świadczyć serwis w okresie trwania gwarancji, przez który należy w szczególności rozumieć: - wykonywanie planowej technicznej obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (w tym z wymianą pakietów serwisowych bądź części zalecanych przez producenta), - wykonywanie modyfikacji ustawień, - wykonywanie ekspertyz stanu technicznego, - dojazd serwisu do siedziby Zamawiającego. | TAK |  |
| 19 | Usunięcie awarii: w ciągu 48 godzin od przystąpienia do czynności serwisowych, naprawczych. | TAK |  |
| 20 | W razie naprawy aparatu przedłużającej się powyżej 48 godzin zapewnienie Zamawiającemu aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż wymagane. | TAK |  |
| 21 | W wypadku 3 trzech napraw tego samego podzespołu aparatu w okresie gwarancji wymiana aparatu na nowy. | TAK |  |
| 22 | 2 przeglądy w 12. i 24. miesiącu użytkowania – w cenie oferty. | TAK |  |
| 23 | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 24 | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparaturę i sprzęt do użytkowania na terenie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa, takie jak: atesty, certyfikaty CE, deklaracje zgodności - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565). | TAK dołączyć |  |

............................................…                                                       	.................................................................

data, miejscowość                                                                          podpis i pieczęć osoby upoważnionej                         								            do reprezentowania Wykonawcy