Załącznik nr 1 do SWZ

ZP/04/22/TP

Specyfikacja techniczna perymetru – 1 szt.

| Perymetr |  | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Producent | podać |  |
| Model/Typ | podać |  |
| Kraj pochodzenia | podać |  |
| Rok produkcji | podać |  |

|  | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Parametr oferowany przez Wykonawcę (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, nie używany - wymagany rok produkcji: 2022. | TAK |  |
| 2 | Czasza perymetru asferyczna, według standardu Goldmana o promieniu 30 cm, typ zamknięty, wentylowana | TAK |  |
| 3 | Zakres pola badania bez zmiany położenia fiksacji: horyzontalnie: min. 180 stopni , wertykalnie: min. 130 stopni | TAK |  |
| 4 | Wielkość bodźca regulowana : I-V wg Goldmana | TAK |  |
| 5 | Kolory bodźca: biały, czerwony, zielony, niebieski | TAK |  |
| 6 | Maksymalna intensywność bodźca: 10000 asb | TAK |  |
| 7 | Pola testowe: - radialne - ortogonalne - Esterman jednooczy i obuoczny - Gandolfo - 10-2, 24-2, 30-2, | TAK |  |
| 8 | Strategie badania: - progowa, szybka progowa, zaawansowana progowa, - przesiewowa 3-strefowa i 2-strefowa, nadprogowa, - test kierowcy, - obuoczna BSV, - krytyczna częstotliwość fuzji (CFF Critical Fusion Frequency). | TAK |  |
| 9 | Możliwość wykonania badania kinetycznego : - manualnie, - automatycznie. | TAK |  |
| 10 | Prezentacja badań – mapy i wykresy: - w skali bezwzględnej liczbowej (dB), - w skali bezwzględnej skali szarości, - w skali względnej w odniesieniu do normy wiekowej, - w skali względnej w odniesieniu do normy wiekowej z prawdopodobieństwem wystąpienia zmian, - mapa zindywidualizowana, - mapa zindywidualizowana z prawdopodobieństwem wystąpienia zmian, - kolorowego obrazu 3D z funkcją animacji przestrzennej, - krzywa Bebbiego, - wykres ruchów oka. | TAK |  |
| 11 | Parametry zbiorcze: - średnia czułość – MS, - średni defekt – MD, - odchylenie standardowe od wzorca – PSD, - fluktuacje krótkoterminowe SF, - skorygowane odchylenie standardowe od wzorca - Corrected PSD. | TAK |  |
| 12 | Podgląd oka za pomocą wbudowanej cyfrowej kamery. | TAK |  |
| 13 | Automatyczny pomiar średnicy źrenicy. | TAK |  |
| 14 | Elektryczna regulacja podbródka: góra – dół, lewo – prawo. | TAK |  |
| 15 | Testy wiarygodności: kontrola położenia ślepej plamy lub cyfrowa detekcja położenia źrenicy, błędy fałszywie pozytywne i fałszywie negatywne, fluktuacja krótkoterminowa. | TAK |  |
| 16 | Czas na reakcję pacjenta automatycznie dostosowany do odpowiedzi pacjenta lub ustawiany ręcznie od 0,1 do 9,9 s. | TAK |  |
| 17 | Podświetlenie tła : - 31,5 asb dla białego oraz czerwonego bodźca, - 10 asb dla zielonego, - 315 asb dla niebieskiego. | TAK |  |
| 18 | Moduł porównania badań z analizą postępu defektów. | TAK |  |
| 19 | Oprogramowanie obsługujące urządzenie w języku polskim. | TAK |  |
| 20 | Funkcja komunikatów głosowych, które ułatwiają operatorowi oraz pacjentowi pracę z urządzeniem. | TAK |  |
| 21 | Samoczynna kontrola sprawności urządzenia. | TAK |  |
| 22 | Możliwość zapisu wydruku do pliku JPG, PDF, DCM. | TAK |  |
| 23 | Możliwość połączenia oprogramowania z serwerami danych pacjentów MWL systemu DICOM. | TAK |  |
| 24 | Możliwość połączenia oprogramowania z serwerami magazynującymi wyniki badań SCP systemu DICOM. | TAK |  |
| 25 | Komputer, kompatybilny do obsługi perymetru w zestawie z klawiaturą oraz myszą komputerową. | TAK |  |
| 26 | Drukarka kolorowa laserowa z przewodem USB o długości minimum 1,8 m. | TAK |  |
| 27 | Stolik elektryczny pod czaszę, komputer oraz drukarkę. | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji |  |  |
| 28 | Gwarancja – kryterium podlegające ocenie: 24 miesiące – 0 pkt od 25 do 36 miesięcy włącznie – 10 pkt od 37 miesięcy i więcej – 20 pkt | Podać (w miesiącach) |  |
| 29 | Podjęcie czynności serwisowych, naprawczych aparatu: nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii. | TAK |  |
| 30 | Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest świadczyć serwis w okresie trwania gwarancji, przez który należy w szczególności rozumieć: - wykonywanie planowej technicznej obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (w tym z wymianą pakietów serwisowych bądź części zalecanych przez producenta), - wykonywanie modyfikacji ustawień, - wykonywanie ekspertyz stanu technicznego, - dojazd serwisu do siedziby Zamawiającego. | TAK |  |
| 31 | Usunięcie awarii: w ciągu 48 godzin od przystąpienia do czynności serwisowych, naprawczych. | TAK |  |
| 32 | W razie naprawy aparatu przedłużającej się powyżej 48 godzin zapewnienie Zamawiającemu aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż wymagane. | TAK |  |
| 33 | W wypadku 3 trzech napraw tego samego podzespołu aparatu w okresie gwarancji wymiana aparatu na nowy. | TAK |  |
| 34 | 2 przeglądy w 12. i 24. miesiącu użytkowania – w cenie oferty. | TAK |  |
| 35 | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 36 | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparaturę i sprzęt do użytkowania na terenie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa, takie jak: atesty, certyfikaty CE, deklaracje zgodności - zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974). | TAK dołączyć |  |
| 37 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim. | TAK |  |

............................................…                                                       	.................................................................

data, miejscowość                                                                          podpis i pieczęć osoby upoważnionej                         								            do reprezentowania Wykonawcy