Załącznik nr 2 do SWZ

ZP/04/22/TP

Specyfikacja techniczna videoendoskopu laryngologicznego – 1 szt.

| Videoendoskop laryngologiczny |  | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Producent | podać |  |
| Model/Typ | podać |  |
| Kraj pochodzenia | podać |  |
| Rok produkcji | podać |  |

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Parametr oferowany przez Wykonawcę (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany - wymagany rok produkcji: 2022 | TAK |  |
| 2 | Procesor video klasy nie niższej niż FHD, umożliwiający podłączenie endoskopów giętkich | TAK |  |
| 3 | Procesor z panelem sterującym z menu w języku polskim, do obsługi funkcji urządzenia i endoskopu | TAK |  |
| 4 | Funkcjonalność wyboru rozdzielczości od VGA do co najmniej 1920x1080 (HD) | TAK |  |
| 5 | Procesor z modułem współpracującym ze źródłem światła w technologii LED | TAK |  |
| 6 | Wymagana ilość wyjść: DVI – min. 1 szt., VGA – min. 1 szt., USB dedykowane do wpinania urządzeń peryferyjnych oraz do podłączania pamięci zewnętrznej - min. 4 szt. | TAK |  |
| 7 | Procesor video z wbudowanym systemem archiwizacji danych obrazowych (sekwencji video i obrazów) | TAK |  |
| 8 | Funkcjonalność zapisywania danych na przenośnych nośnikach pamięci obsługiwanych przez port USB | TAK |  |
| 9 | Automatyczny balans bieli | TAK |  |
| 10 | Możliwość podłączania sterownika nożnego | TAK |  |
| 11 | Możliwość zmiany ustawień urządzenia za pomocą panelu sterującego, z klawiatury, z przycisków endoskopu. | TAK |  |
| 12 | Możliwość zapamiętania co najmniej 2 klawiszy skrótu na sterowniku nożnym oraz co najmniej 2 przycisków skrótu na endoskopie. | TAK |  |
| 13 | „Zoom” cyfrowy | TAK |  |
| 14 | Klawiatura bezprzewodowa | TAK |  |
| Endoskop video CMOS |  |  |  |
| 15 | Maksymalna średnica zewnętrzna sondy 3,5 mm | TAK |  |
| 16 | Długość robocza min. 300 mm | TAK |  |
| 17 | Pole widzenia min 90° | TAK |  |
| 18 | Zagięcie końcówki endoskopu w zakresie góra-dół min. 120° | TAK |  |
| 19 | Głębia widzenia w zakresie min. 5-50 mm | TAK |  |
| 20 | Programowalne przyciski funkcyjne – min. 2 szt. | TAK |  |
| 21 | Wbudowane w endoskop źródło światła LED | TAK |  |
| 22 | Funkcja doświetlania pola widzenia | TAK |  |
| Monitor medyczny |  |  |  |
| 23 | Monitor medyczny o przekątnej ekranu min. 21’’ | TAK |  |
| 24 | Technologia podświetlania LED | TAK |  |
| 25 | Rozdzielczość min. 1920x1080 | TAK |  |
| 26 | Jasność min.: 250 cd/m2 | TAK |  |
| 27 | Monitor pokryty powłoką przeciw kwasową i przeciw alkaliczną ze szkła optycznego o twardości > 9H Stopień ochrony IP22. W pełni odporny na kurz, wodę i dezynfekcję. | TAK |  |
| 28 | Wejścia: VGA, DVI, HDMI, S-Video, CVBS | TAK |  |
| 29 | Czas odpowiedzi nie dłuższy niż 3 ms | TAK |  |
| 30 | Tryb „Podświetlenie” przeznaczony do oglądania filmów rentgenowskich | TAK |  |
| 31 | Czujnik automatycznego dostosowania jasności ekranu | TAK |  |
| 32 | Wygaszacz ekranu | TAK |  |
| Wózek pod aparaturę |  |  |  |
| 33 | Dedykowany wózek wykonany z profili aluminiowych i półek stalowych malowany proszkowo. | TAK |  |
| 34 | Wózek min. trzypółkowy, z możliwością regulacji wysokości półek i uchwytem na monitor typu „Vesa” | TAK |  |
| 35 | Profile aluminiowe wyposażone w prowadnicę umożliwiającą montaż dodatkowych akcesoriów | TAK |  |
| 36 | Wykonany ze stali nierdzewnej zasobnik dezynfekcyjny do endoskopów elastycznych, z uchwytem na min. 2 kuwety. Kuwety z demontowanym dnem w celu mycia i dekontaminacji. | TAK |  |
| Warunki gwarancji |  |  |  |
| 37 | Gwarancja – kryterium podlegające ocenie: 24 miesiące – 0 pkt od 25 do 36 miesięcy włącznie – 10 pkt od 37 miesięcy i więcej – 20 pkt | Podać (w miesiącach) |  |
| 38 | Podjęcie czynności serwisowych, naprawczych aparatu: nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii. | TAK |  |
| 39 | Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest świadczyć serwis w okresie trwania gwarancji, przez który należy w szczególności rozumieć: - wykonywanie planowej technicznej obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (w tym z wymianą pakietów serwisowych bądź części zalecanych przez producenta), - wykonywanie modyfikacji ustawień, - wykonywanie ekspertyz stanu technicznego, - dojazd serwisu do siedziby Zamawiającego. | TAK |  |
| 40 | Usunięcie awarii: w ciągu 48 godzin od przystąpienia do czynności serwisowych, naprawczych. | TAK |  |
| 41 | W razie naprawy aparatu przedłużającej się powyżej 48 godzin zapewnienie Zamawiającemu aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż wymagane. | TAK |  |
| 42 | W wypadku 3 trzech napraw tego samego podzespołu aparatu w okresie gwarancji wymiana aparatu na nowy. | TAK |  |
| 43 | 2 przeglądy w 12. i 24. miesiącu użytkowania – w cenie oferty. | TAK |  |
| 44 | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 45 | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparaturę i sprzęt do użytkowania na terenie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa, takie jak: atesty, certyfikaty CE, deklaracje zgodności - zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974). | TAK dołączyć |  |
| 46 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim. | TAK |  |

............................................…                                                       	.................................................................

data, miejscowość                                                                          podpis i pieczęć osoby upoważnionej                         								            do reprezentowania Wykonawcy